附录C

(资料性附录)

# 测量方法实验室内部验证程序

# （测量方法适用性确认程序）

## C.1 总则

## 测量方法的适用性通常是通过方法确认研究加以评审的。方法确认就是经一系列试验活动验证检测方法（或程序）达到了（或未达到）预期用途的特定要求。实验室一旦编制（包括标准方法、非标准方法、内部方法）、扩充或更改了标准方法、超出预定范围使用标准方法、使用客户指定的其他方法或对上述已确认的方法进行了对检测结果有影响的更改工作，就必须对制定和修改过的测量方法进行验证试验。验证试验会导致设计目标或程序的修改以及条件的变更和完善。

C.2 测量方法确认技术分类及对应的指标

(1) 正确度（Trueness）试验（标准物质分析试验、不同方法的比对试验）；

(2) 精密度(Precision)试验（室内重复性、中间精密度、协同试验、极差试验）；

(3) 检测低限试验；

(4) 检测范围试验；

(5) 影响结果因素的系统评价；

(6) 结果不确定度的评价。

根据测量方法预期用途的特定要求，选用以上至少2项确认试验或评价技术，以便得到与特定要求相关的以下2个及以上技术指标：

(1) 正确度：实验室偏倚Δ、测量方法偏倚δ；

(2) 精密度：临界极差CRP、标准差s、相对标准偏差RSD、重复性限r、再现性限R；

(3) 检测低限L；

(4) 线性范围：；

(5) 统计量t；

(6) 扩展不确定度U。

统计分析工作应由熟悉统计工作的专业技术人员进行，并保存验证获得的数据及统计结果。

C.3实验室内部验证的基本原则

实验室内部验证必须进行方法的准确度（Accuracy，包括正确度和精密度）试验。

任何一个等级和形式的测量方法的确认都应验证其正确度和精密度是否符合预期用途的要求。

当标准物质、公认方法、样品制造等原因难以实施正确度验证时，可以采用系统分析或精密度分析的方法验证测量方法的正确度。

C.4测量方法验证试验及其技术指标的评价

## C.4.1 精密度试验

## 按以下顺序选择验证方法。

## C.4.1.1室内重复性和中间精密度试验

在重复性和中间精密度量条件下，使用拟确认的测量方法，尽可能选择测试范围内的高、较高、中、中下、下5个质量水平的样品（当被测量样品不容易获得时，可选择高、中、低3个质量水平的样品），分别进行不少于8组等精密度的独立测试。暨:

对被测量重复性条件下或再现性条件下都进行了k=n次独立观测, 得,其平均值为，应有m（m≥8）组这样的被测量。应按表1逐一记录被测量yijk。

表1 实验室内部验证记录表

| 测量组数j | 质量水平i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | …… |  | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |  |

当n≥3时，获得的测试结果应先进行迪克逊和格拉布斯检验，剔除离群值。狄克逊（Dixon）检查法和格拉布斯（Grubbs）检查法及临界值表。

有效结果统计计算得如下指标：

单元内（第i质量水平，第j组）的平均值：

yij=k=1nyijkn……………………………………（C.1）

单元内样本标准差：

sij=k=1n(yijk−yij)2n−1…………………………（C.2）

单元内相对样本标准偏差：

……………………………………（C.3）

联合样本标准差：

……………………（C.4）

在95%的概率水平下，两组测试结果差值的临界值：

……………………………（C.5）

当2组观测值时：

………………………………………（C.6）

实验室中间精密度估计值：

………………………………………（C.7）

以上计算是对某一质量水平i进行的统计，每个质量水平应逐一计算，并分析质量水平之间的关系。

通过实验室内验证试验确认测量方法相对标准差、两组测试结果差值的临界值、实验室中间精密度的估计值是否与方法开发确定的目标一致，验证结果和目标一致时内部验证通过，可提交材料，验证结果和目标不一致时，特性目标不涉及法律、法规、强制性技术规范的规定时，亦可修订目标。当特性目标涉及法律、法规、强制性技术规范的规定时应查找原因，修订方法。直至验证结果符合目标要求。

C.4.1.2极差试验

当实验室无法获得3个质量水平的测试样品进行验证试验时，实验室亦可选择2个质量水平的IQC（内部质量控制）样品,在符合测量方法要求的统计状态下，在一定的时间间隔内进行试验活动，每个质量水平应不少于20次独立测试，每次试验应得到2个及以上等精度平行试验结果。计算单次（完整地应用一次测量方法所得的结果）试验结果的极差：

………………………………………（C.8）

当（为测量方法的标准差）作为方法特性值被目标化时，极差值应小于平行试验临界极差值即：

………………………………………（C.9）

其中：

——临界极差因子。

表1给出了从n＝2到n＝40的所有和n＝45到n＝100中的部分值。

表1  临界值因子

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| n | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| n | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
| n | 38 | 39 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
|  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |  |  |

当不是特定的目标值，且没有通过协同试验确定时，由以下方法评定验证结果：

计算平均极差：

……………………………………（C.10）

以为中线，当是以2个平行试验结果计算得出时，控制限UCL＝3.27；当是以3个平行试验结果计算得出时，控制限UCL＝2.57。如果全部测试结果落在控制限范围内，并且：

……………………………………（C.11）

——预定的平行试验极差限。

则认为该测量方法精密度符合预定要求。

#### C.4.2正确度试验

选择测量方法确认技术时，应优先考虑标准物质分析的方法。至少应选择以下1～2种试验，确定测量方法的正确度。

在没有标准物质的情况下，将测试对象依据严格的制样程序按预定的理论值配制成不同质量水平的样品，使用拟定的测量方法进行测试，其结果按标准物质分析技术进行确认。

#### 采用公认方法对新建立的测量方法进行比对的验证技术是可行的，但可信度依赖于参照测量方法的可信度。

#### C.4.2.1标准物质分析试验

分析测量方法的准确性通常是通过测量相关标准物质确定的。测量方法偏倚的确定是建立在标准物质的溯源性达到要求的基础上的。

一般应选用5种不同质量水平的标准物质，用以核对测量方法是否存在系统偏差，评定测量方法的正确度。物理测试方法标准物质难以寻找，至少应在测量方法的检测范围内选择高限和低限2个质量水平进行验证。选择单一质量水平的标准物质来验证测量方法的正确度是不够严谨的。如果只有一个质量水平的标准物质可以用于验证试验，建议再选择另一种验证方法确证方法的准确性。

标准物质的基本组成应与被测样品相类似，与测量方法专一性相匹配是最理想的。使用拟定的测量方法对标准物质进行测试，应获得不少于6个单次测试结果，经统计评审确认与标准物质证书结果无显著差异，即：

……………………………………（C.11）

——测试结果总平均值；

——标准物质给定真值

∂——标准物质给定的临界极差值

则表示拟确认的测量方法步骤和测量条件适当，检测结果正确可靠。

检测结果如果经统计评审确认与标准物质证书结果有显著差异，即：  …………………………………（C.12）

则应分析两方面的原因：标样本身是否存在干扰因素；测量方法精密度不够好或测试过程中使标准样品产生了干扰因素。

C.4.2.2不同测量方法的比对试验

选择拟确认的测量方法和已确认的其他测量方法，如公认的权威机构颁布的国际、区域性或国家标准方法，同时对同一种样品进行平行测试，平行测试次数不应少于10次。统计比较两种测量方法检测结果差异的显著性。这样的测试统计工作需在方法适用范围内，选择高、中、低3个以上质量水平进行测试比较。对于同一质量水平的样品，假设应用权威标准方法进行次等精度测试，结果为，标准偏差为；应用拟定方法进行次等精度测试，结果为，标准偏差为 ；经方差齐性检验，如果：

…………………………………（C.13）

——和两者中较大的一个；

——和两者中较小的一个；

则认为和无显著差异。

在经方差齐性检验和无显著差异时，计算统计量t：

…………………………………（C.14）

——、的联合标准差

如果统计量：

…………………………（C.15）

则认为拟确认的测量方法与公认的权威的方法无显著性差异。拟确认的测量方法与公认的权威的标准测量方法的准确度等效。否则，需查找原因并校正之，然后重新验证或更改测量方法的预期用途。

C.4.3影响结果因素的系统评价技术

逐一识别和评价测量系统、过程和程序中影响测试结果的因素。这些因素包括：

C.4.3.1 恒定的系统误差

例如化学分析过程中我们不能得到诸如空白试剂的容差、标准物质溯源性偏差、多点设备校准中线性偏差等指标的确定的某一点的偏差值，虽然这些偏差可能随着测量值的水平而发生变化，但这些偏差在给定的测量水平上是恒定存在的。我们在测量某一个质量水平的样品时，取相同质量水平的空白试剂的容差、标准物质溯源性偏差、多点设备校准中线性偏差即可。

C.4.3.2 不恒定的系统误差

在一系列分析中系统变化着的影响可能产生不恒定的系统误差。例如对于试验条件控制得不充分时；对于一组样品进行化学分析时，温度的渐变可能导致结果的渐变；试验过程中，传感器和探针可能存在老化的问题，试剂的纯度和稳定性、样品的制取和保存、测试的环境条件、pH值等都可能引进不恒定的系统误差。

C.4.3.3 偶然误差

这种类型的误差通常由人为失误或仪器失效产生，使测量无效。记录数据时数字进位差错、光谱仪中产生的气泡或误将试样污染，等等。

C.4.3.4 修正误差

测量结果的所有可识别的显著的系统影响都应修正。测量仪器和系统通常需要使用测量标准或标准物质调节或校准以修正系统影响。与这些标准或物质有关的不确定度及修正不确定度必须加以考虑。

C.4.4结果不确定度的评价技术

C.4.4.1应用拟确认的测量方法对标准物质进行测试

测试结果的不确定度按《测量不确定度的评估程序》[20]评定。其扩展不确定度值小于标准物质规定的扩展不确定度值时，可认为拟确认的测量方法可靠。

C.4.4.2拟确认的测量方法与其他已确认的测量方法同时对质量相对稳定的物质进行测试，对其完整测试结果进行比较，测试结果没有显著差异，包括测量结果的不确定度没有显著差异，该测量方法的标准不确定度是参考测量方法的标准不确定度和与被测量相关的标准不确定度的合成。详见《EURACHEM/CITAC 指南》7.7.5。

C.4.4.3测量方法的不确定度评价

一般是通过使用拟确认的测量方法对5个不同质量水平的样品进行测试，记录并统计这5个质量水平的检测平均值、标准差s、相对标准偏差RSD。进一步统计测量方法中间精密度。统计测量方法随机效应导致的不确定度分量；逐一分析测量方法系统效应导致的不确定度分量；两大类分量合成不确定度，确定扩展因子，计算扩展不确定度。假如拟确认测量方法的测试结果扩展不确定度U值小于测量方法预期的允差，则认为该测量方法适合于预期用途的特定要求，确认该测量方法可行。

C.5 总结

测量方法验证确认的过程也是测量方法不断改进和完善的过程。测量方法质量水平取决于测量方法参数的确定。这些参数是在测量方法开发和实验室内确认实验或其后的实验室间验证研究的过程中确立的。