动物检疫专业方法标准验证程序（试行）

1 适用范围

- 本程序规定了动物检疫方法标准制修订过程中的验证要求及程序。

- 本程序适用于出入境动物检疫方法标准制修订过程中的验证活动。

2 规范性引用文件

- 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- OIE《陆生动物诊断实验和疫苗手册》

- OIE Quality Standard and Guideline for Veterinary Laboratory: Infectious Diseases ( 2008版)

- GB/T 27401-2008 《实验室质量控制规范 动物检疫》

- CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

方法标准(standard)：为实现特定检测目的，对所采取的途径、步骤和手段的规定要求所做的统一认定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。

验证（Verification）：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

确认(Validation)：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

样品（Sample）：取自某一整体的一个或多个部分，旨在提供该整体的相关信息，通常作为判断该整体的基础。

临界值（Cut-off value）：区分阴性和阳性结果的试验数值，是连续的检测结果中间的一个值。

重复性（Repeatability）：是指在相同的检测条件下，对同一样品的同一目标分析值进行连续多次测量，所得结果之间的一致性。

敏感性（Sensitivity）：是目标分析物的最小可检出量，即方法的最低检出限。

特异性（Specificity）：是方法不与其它分析物发生交叉反应的程度。

线性范围（Linear range）：检测结果或检测结果的转换值和目标检测物的浓度呈线性关系的数值范围。在线性范围内，检测结果准确度高,重复性好,结论可信度高。

再现性（Reproducibility）：就是当一个方法被不同实验室应用于同一样品的不同重复的检测时，能够给出相同结果的能力。

4 方法标准制修订人员的验证活动

4.1  方法标准制修订人员应使用适当的检测方法和相关程序对所有拟用于动物检疫的方法标准进行验证。验证时应考虑所有影响方法标准和检测结果的因素。这些因素包括方法的适用性；样品的来源、数量及采集方式、储存条件、样品稀释浓度的选择；试剂的选择；标准品（包括参考动物的数量和感染状态）的选择；试验对照的设立等。

4.2 如果所制修订的方法标准等同采用了知名的技术组织或刊物认可或发布的方法，或者是国际标准方法，在被证实适用于规定的检测/诊断目的之前，都应进行验证。验证活动至少应针对分析敏感性、分析特异性、准确性和精确性做出评价；如果条件许可，可对诊断敏感性、诊断特异性的适用性做出说明。

4.3  如果所制修订的方法标准采用的是非标准方法、实验室设计（制定）的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法，在被证实适用于预期的检测/诊断目的之前，应进行确认。确认应尽可能全面，以满足预定用途或应用领域的需要。确认活动至少应针对分析敏感性、分析特异性、准确性和精确性做出评价；如果条件许可，可对诊断敏感性、诊断特异性的适用性做出说明。方法标准的确认活动可参照有关专门的技术标准进行。

4.4  应记录验证活动所用的方法及获得的结果。应保证方法标准验证人员经过良好培训，有能力承担验证工作。方法标准验证所用的样品、检测试剂、程序或说明都应完全受控。

4.5  选择样品时，应注意的因素：

1）选择的样品应该能够代表群体中已感染和未感染的动物。

2）选择的样品中目标分析物的浓度应该能够代表目标动物群的感染状态。

3）样品来源的参考动物群应该包括存在于自然状态下的动物群的变异，这些变异包括但不限于品种、年龄、性别、品系、营养状况、是否怀孕、感染阶段、免疫状态（包括接种历史）、历史的、流行病学的和/或临床的数据（包括畜群的疾病史）。

4）应该使用金标准方法对动物的感染状态进行判定。如果金标准方法不可获得时，也可以使用其它方法对动物的感染状态进行判定，但是应该采取措施对这些方法引入的偏差进行控制。

5）样品来源的动物彼此之间应该是独立的。样品不应该只来源于试验动物。

6）样品数受需要达到的置信水平的影响，理论上需要达到的置信水平应该在75%-99%之间。

4.6  选择试剂时，应注意的因素：

1）如果可以获得，尽量使用国际参考试剂/标准物质对拟建立的方法标准进行优化。

2）使用试剂应特性清楚，说明完整、准确。

3）应该对被选定的试剂进行适当的准备、稀释、储存，以备每一次试验使用，以保证试验的连续性。

4.7方法标准的敏感性的验证。

4.7.1如果一个方法规定的目的是用于动物抗体活性的普查，方法就需要有很高的敏感性，以达到尽可能地检测出感染的动物，如果方法不能具有这种很高的敏感性，那么它就不适合作为一个筛选方法。

4.7.2 评估敏感性所使用的样品可以通过对已知目标分析物含量的标准样品进行有限稀释而得到。

4.7.3 如果由于缺乏标准品或已知浓度的样品而不能获得客观的绝对度量，可以通过对已知阳性的样品进行有限稀释而获得。

4.7.4 如果不能获得已知浓度的标准或样品，还可以使用加入已知量的目标分析物的样品。但是这种样品可能和从临床病例中得到的样品有本质的不同，在对结果进行分析时要考虑到这一点。

4.7.5 敏感性的计算公式为：

敏感性=                      样品检测结果中真阳性的数目

样品检测结果中真阳性的数目+样品检测结果中假阴性的数目

注：其中“样品检测结果中真阳性的数目”为使用拟建立的方法与金标准方法检测结果均为阳性的检测结果数目；“样品检测结果中假阴性的数目”为使用金标准方法检测为阳性，使用拟建立的方法检测为阴性的检测结果的数目。

4.7.6应该在可能的情况下，应尽量增加用于敏感性评估的样品数目，并且应该尽可能使用标准样品，以提高评估的置信度。

4.8 方法标准特异性的验证

4.8.1应根据方法标准的要求确定诊断方法的合适的特异性。如果方法标准是用于确诊试验，方法标准应具有足够的特异性，以将检测中产生的交叉反应降到最低。

4.8.2在可能的情况下，尽量增加用于特异性评估的样品数目，并且应尽可能使用标准样品，以提高评估的置信度。

4.8.3 方法标准的特异性评估须使用一组样品，样品应包括含有目标分析物的样品和含有目标分析物的相似物的样品。

4.8.4 可使用加入目标分析物或目标分析物的相似物的样品对特异性进行分析。但是这种样品可能和从临床病例中得到的样品有本质的不同，在对结果进行分析时要考虑到这一点。

4.8.5特异性的计算公式为：

诊断特异性=                      样品检测结果中真阴性的数目

样品检测结果中真阴性的数目+样品检测结果中假阳性的数目

注：其中“样品检测结果中真阴性的数目”为使用拟建立的方法与金标准方法检测结果均为阴性的检测结果的数目；“样品检测结果中假阳性的数目”为使用金标准方法检测为阴性，使用拟建立的方法检测为阳性的检测结果的数目。

注：如果敏感性和特异性都不能达到规定的要求，需要对试剂进行校准或替代，或对方法进行优化，或者放弃这种方法。

4.9 重复性的验证

4.9.1 重复性所选择的样品应该是在方法的线性范围内具有代表性的样品。应该包含1个阳性对照，1个阴性对照，5个已知样品（其中2个为阳性样品，3个为阴性样。设定相同的程序、相同的操作人员、在相同的条件下使用相同的仪器、相同的地点在3个不同的日期进行，以保证所有的检测是独立的。

4.9.2 重复性的变异不能超过30%。如果超过30%，就需要进行更多的初步研究，以证明该方法是足够稳定的；如果不能证明方法具有足够的重复性，应该考虑放弃对这一方法的验证。

4.10 线性范围

在可能的情况下，应该对方法的线性范围进行确定。如果可能，有效的检测结果应该是落在线性范围之内的。

4.11 临界值（cut-off 值）

4.11.1 Cut-off 值的选择应该适应方法的要求的目的。在同一个检测系统中，用于筛选的试验需要具有高敏感性，而用于确诊的试验则需要具有高特异性，因而这两种目的的试验就应该有不同的Cut-off值，以适应不同的用途。

4.11.2 Cut-off 值的建立有3种方式：根据感染的和未感染的参考动物的检测结果的频率分布来确定；只根据未感染动物检测结果的频率分布来确定；基于从目标动物群中随机抽取的血清的检测结果。

4.11.3 用于筛选的试验需要具有高敏感性，而用于确诊的试验则需要具有高特异性。

4.11.4如果已感染和未感染动物的检测结果的分布出现了一定的交叉，就可能需要两个Cut-off值，一个用于定义高敏感性，一个用于定义高特异性。而那些落在这两个百分比之间的结果就被定义为可疑的或不确定的结果，需要用确诊方法进行检测或重新检测。

4.12 方法标准间的比较和协调

4.12.1 方法标准间比较的目的是为了证明新方法是现有技术的提高。

4.12.2方法标准间比较包括对方法的工作特性（如敏感性和特异性）或对方法的操作特性（如成本、所需环境、时间周期、检测量等）进行比较。

4.12.3 如果可以获得OIE 标准或其它国际标准，应该使用这些标准进行方法的比较研究，将新方法追溯到国际标准方法和/或国际标准，实现与国际标准方法的协调。

4.12.4 如果可以获得目标分析物检测的标准方法时，应该使拟建立的方法标准与标准方法取得协调。

4.12.5 应使用相同的血清对照和/或标准。如果国际标准可以获得，应将其应用到方法标注的比较活动中。

4.12.6 与其它方法协同使用的新方法需要对与检测数据和结果判断有关的问题进行解释说明。

4.13再现性的验证

4.13.1如果所建立的方法标准要向很多个实验室推广，须对其再现性进行评估。

4.13.2对再现性的评估最少需在检验检疫动物检疫专业标委会的三个实验室（或3名实验员）进行，应对相同的样品组使用相同的方法进行检测。

4.13.3 用于再现性评估的样品至少包含1个阳性对照，1个阴性对照，3个已知的阳性样品，2个已知的阴性样品。理想状态下，这些样品应该是来自于目标动物群的独立样品，代表群体中的目标检测物的活性范围。如果这样的样品不可获得，那么对已知阳性样品进行系列稀释以达到需要的活性范围也是可以接受的。

4.13.4 验证再现性所用的样品，应逐个进行分装、编码、分发、运输到参加实验室或分发给实验员，在相同的条件下储存。

4.13.5 对参加实验室（或实验员）的检测数据进行收集、评估。这些数据包括：实验室（或实验员）间平均值、标准偏差、每个样品和对照的变化范围。

4.13.6 对每个实验室（或实验员）的准确性和精确性进行评估。

4.13.7 进行再现性评估时，建议每个实验室（或每个实验员）将每个样品做两个或三个重复，以进一步评估方法在实验室内部的重复性。

4.13.8  将两个实验室（或实验员）的平均值进行比较，如果：

则认为两个实验室检测结果的平均值在统计学上没有显著差异。

其中：

= 重复性标准偏差

= 再现性标准偏差

4.14方法的应用

只有那些表现出能够适应检测目的的方法才可以被应用到实际检测工作中。在应用过程中得到行业、国家、地区或国际认可的方法才能够上升为标准。

4.15 方法有效性的控制

4.15.1 内部质量控制

对拟验证的方法标准应制定内部质量控制计划以监控和维持方法的有效性。内部质量控制的方法可包括空白试验、标准曲线核查、仪器设备的定期检定、平行样检测、加入标准样品、内部比对试验、盲样检测、编制质量控制图等。

4.15.2 外部质量控制

对拟验证的方法标准应制定外部质量控制计划以监控和维持方法的有效性。外部质量控制方式包括实验室间比对和能力验证。

4.16 方法/标准的文件化

4.16.1应对拟验证的方法标准制定文件化的程序，程序应包括但不限于以下内容：方法名称，应用范围，参考文献，原理，方法特性，所需设施，所需试剂，样品采集、处理和储存需要，安全需要，操作步骤，质量控制步骤。

4.16.2应对方法标准中影响检测结果的关键控制点进行说明。

4.16.3文件化的方法标准应受控。

4.16.4在开始验证和正式实施之前对最低质量要求（可接受的标准）进行描述，或者在建立方法之前进行描述。

4.17验证试验结束后，须整理好相应的试验记录、试验结果报告，与有关方法标准审定申请一并提交给出入境检验检疫动物检疫标准化技术委员会（以下简称标委会）待审定。

5 标委会的验证或/和审定活动

5.1标委会指定进行再现性试验的三个实验室（或3名实验员）。

5.2标委会指定不少于3名专家对标准制/修订人提交的方法标准送审材料进行技术审定。有三分之二的审定专家认为需要进行再验证的，标准制修订人须对拟审定的方法标准进行再验证。验证结果符合要求的，经认监委标准化部批准后，才可参加出入境检验检疫动物检疫标准化技术委员会组织的会议审定。