附件2

化妆品中二噁烷的检测方法

- 1 范围

本方法规定了气相色谱-质谱法测定化妆品中二噁烷的含量。

本方法适用于液态水基类、膏霜乳液类和凝胶类化妆品中二噁烷含量的测定。

- 2 方法提要

样品在顶空瓶中经过加热提取后，用气相色谱-质谱法测定，采用离子相对丰度比进行定性，以选择离子监测模式进行测定，以标准曲线法计算含量。

本方法对二噁烷的检出限为2µg，定量下限为4µg；取样量为2.0g时，检出浓度为1µg/g，最低定量浓度为2µg/g。

- 3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 标准物质：二噁烷，纯度>99.0%。

3.2 氯化钠。

3.3 标准储备溶液（1000µg/mL）：称取二噁烷标准物质0.1g（精确到0.0001g），置100mL容量瓶中，用水配制成浓度为1000µg/mL的标准储备溶液。

3.4 标准系列溶液：用水将标准储备溶液（3.3）分别配成二噁烷浓度为0 μg/mL、4 μg/mL、10 μg/mL、20 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL的标准系列溶液。

- 4 仪器和设备

4.1 气相色谱仪，配有质谱检测器（MSD）。

4.2 顶空进样器，或气密针。

4.3 天平，感量0.0001g。

4.4 超声波清洗仪。

4.5 顶空瓶：20mL。

- 5 分析步骤

5.1 系列浓度基质标准溶液制备

称取基质空白2.0 g（精确到0.0001g）6份，分别加入标准系列溶液（3.4）1.0 mL，置于顶空进样瓶中，加入1g氯化钠（3.2），加入7mL水，密封后超声，轻轻摇匀，即得质量浓度为0μg /g、2μg /g、5μg /g、10μg /g、25μg /g、50 μg /g的系列浓度基质标准溶液。

5.2 样品处理

称取样品2.0g（精确到0.0001g），置于顶空进样瓶中，加入1g氯化钠（3.2），加入8mL水，密封后超声，轻轻摇匀，置于顶空进样器中，待测。

当样品中二噁烷含量超过标准曲线范围后，应对样品进行适当稀释并选择合适的标准曲线范围进行检测。

5.3 参考条件

5.3.1 参考气质条件

30℃/min

色谱柱：交联5%苯基甲基硅烷毛细管柱，30m×0.25mm（内径）×0.25µm或等效色谱柱；

色谱柱升温程序：40℃（8min）    	        220℃（10min），可根据实验室情况适当调整升温程序；

进样口温度：210℃；

色谱-质谱接口温度：280℃；

载气：氦气，纯度≥99.999%，流速1.0mL/min；

电离方式：EI；

电离能量：70eV；

进样方式：分流进样，分流比1︰1；

进样量：1.0mL；

测定方式：选择离子检测（SIM），选择检测离子（m/z）见表1。

表1  检测离子和离子相对丰度比

| 检测离子（m/z） | 离子相对丰度比（%） | 允许相对偏差（%） |
| --- | --- | --- |
| 88* | 100 |  |
| 58 | 相当浓度标准品测定离子相对丰度比 | ±20 |
| 43 | 相当浓度标准品测定离子相对丰度比 | ±25 |

注：选择检测离子中带“*”的为定量离子

5.3.2 参考顶空进样条件

汽化室温度：70℃；

定量管温度：150℃；

传输线温度：200℃；

振荡情况：振荡；

汽液平衡时间：40min；

进样时间：1min。

5.4 测定

5.4.1 定性

在“5.3”气质条件下，对待测溶液（5.2）进行测定，如果检出色谱峰的保留时间与二噁烷标准溶液一致，并且在扣除背景后，样品质谱图中所选择的检测离子均出现，而且检测离子相对丰度比与相当浓度标准溶液的离子相对丰度比一致（见表1），则可以判定样品中存在二噁烷。

5.4.2 定量

在“5.3”气质条件下，取系列浓度基质标准溶液（5.1）分别进样，进行质谱分析，以系列基质标准溶液的浓度为横坐标，定量离子（m/z）88的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线，其线性相关系数 r> 0.99。

取“5.2”项下的待测溶液进样，测得峰面积，根据基质标准曲线，得到待测溶液中二噁烷的浓度。按“6”计算样品中二噁烷的含量。

- 6 分析结果的表述

6.1 计算

ω(二噁烷）=ρ×2.0m×D

式中：ω（二噁烷）—— 化妆品中二噁烷的质量分数，μg /g；

 —— 代入回归方程计算得到的待测样液中二噁烷的质量浓度，μg/g；

m——  样品取样量，g；

D —— 稀释倍数（不稀释则取1）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

6.2 回收率和精密度

多家实验室验证低浓度的平均方法回收率为91.7%~111.2%，相对标准偏差小于6.0%；中浓度的平均方法回收率为86.9%~111.2%，相对标准偏差小于7.7%；高浓度的平均方法回收率为93.3%~102.3%，相对标准偏差小于4.9%。

精密度相对标准偏差小于10.4%（n=6）。

- 7 图谱

图1 标准质谱图

图2 基质空白加标GC-MS提取离子图 （m/z 88）

二噁烷（4.27 min）